DB-ZL/CG 蒸汽冷凝时传热和给热系数测试装置

实验目的：

测试蒸汽在水平管内[管外为自来水时]的传热系数和给热系数。

主要配置：

电蒸汽锅炉、套管换热器、蒸汽冷凝罐、蒸汽及水流量测试设备、加热由固态调压模块无极调节，由多路巡检仪显示的温度测试系统，不锈钢台架及控制屏等。

技术参数：

1、输入电源：三相AC380V±10% 50Hz，功率8.0KW。

2、电加热总功率：≦8.0KW，蒸汽控制压力表：0-0.4MPa。

3、冷水流量测量：转子流量计，量程：40-400L/h。

4、套管换热器：内管内径Φ18mm，内管外径Φ20mm（紫铜管）。外管内径Φ52mm，外管外径Φ57mm （304不锈钢管），管长1200mm。

5、蒸汽发生器上有安全阀、压力表继电器、温度控制器三种安全保护装置。

6、温度测量：测量系统配置有智能温度控制仪表（PID调节控温，精度 ±0.2℃），高精度PID调压模块电路。

7、外形尺寸：1500×500×1700mm，外形为不锈钢可移动支架，带双刹车轮。